# 江阴市第四人民医院

# 设备招标公告

供应商其他资质要求（报价时须上传相关证书扫描件）

1、所投产品若为医疗设备，供应商必须为具有医疗器械生产企业许可证的生产商或具有医疗器械经营企业许可证的经销商（有效期内）；

2、需提供所投设备的医疗器械注册证和医疗器械注册登记表的扫描件（有效期内）

3、拟提供的设备必须在供应商有效的经营许可范围内；

一、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 最高限价（单价：万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温保存箱 | 详见下文 | 1 | 台 | 1.6 | 1.6 |
| 2 | 医用冷藏冰箱 | 详见下文 | 1 | 台 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | 生物安全柜 | 详见下文 | 1 | 台 | 3.9 | 3.9 |
| 4 | 高压灭菌锅 | 详见下文 | 2 | 台 | 2.8 | 5.6 |
| 1、交货时间：院内招标结束后7个自然日内，各供应商报出最早交货期限； |  |  |  |  |  |  |
| 2、交货地点：江阴市第四人民医院； |  |  |  |  |  |  |
| 3、付款方式：产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

二、详细技术参数及功能要求：

（一）低温保存箱参数

- ★有效容积：≥300升，立式

- 搁架/篮筐：≥6/2

- ★温度控制系统：微电脑控制，数码显示箱内温度，箱内温度-10℃~-25℃可调。高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

- 安全的控制系统：两种故障报警：高低温报警、传感器故障报警。

- 两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。

- 多重保护功能：开机延时、停机间隔、键盘锁定等。

- 制冷系统：采用名牌压缩机和名牌风扇电机，制冷迅速；加厚保温层，超微孔发泡技术，保温效果好；无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保；具备强制制冷。

- 合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷强劲。

- 人性化设计：抽屉设计，取放物品更方便。安装压力平衡阀，开门更省力。

- 安全门锁设计，防止随意开启。宽电压带设计，适应电源环境广。

- 底脚轮设计，移动方便轻松。宽气候带设计，适合10℃~32℃环境使用。

- 企业和产品资质：生产企业通过ISO9001/14001/13485/OHSAS18001认证。

- ★所投产品具有医疗器械注册证

（二）医用冷藏冰箱招标参数

- 1.★有效容积：≥330升，立式

- 2.搁架≥4

- 3.★温度控制系统 ：微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃~8℃。

- 4.安全控制系统：多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警；三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

- 5.制冷系统：采用国际名牌压缩机和国际名牌EBM风扇电机。

- 6.合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定。

- 7.人性化设计：安全门锁设计，防止随意开启。宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。

- 8.透明中空钢化镀膜反射玻璃门及前吹风设计，防止玻璃门凝露。

- 9.内设LED照明灯，存取物品一目了然。多层搁架设计，可根据需要调整间隙，方便实用。

- 10.★产品及企业资质：所投产品具有医疗器械注册证。

- 11.生产企业通过ISO9001/14001/13485/OHSAS18001体系认证。

（三）生物安全柜招标参数

- 1.★分类：B2型，100%外排， 使用人数：1—2人

- 2.外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm；

- 3.内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

- 4.台面距离地面高度：750mm

- 5风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

- 6.系统排风总量：1270 m³/h

- 7.额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）

- 8.噪音等级：≤67dB（A）

- 9.照明：≥1000lx

- 10.★过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

- 11.超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命；

- 12. ★具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，节省了工作时间，提高了工作效率；

- 13.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降

（四）高压灭菌锅

- 工作环境温度5-40℃

- 电压、功率：220V/50Hz、4.5kw

- 水源：软化水、纯化水、蒸馏水

- 灭菌有效容积≥100L

- 设计温度≥136℃

- 最高工作压力:0.23MPa

- 热均匀度:≤±1℃

- 计时选择范围:0-99 min或0-99hour59min

- 温度选择范围:105～134℃

- ★外壳和腔体为全304不锈钢材料，手轮平移式快开门结构，自涨式密封，盖子装有防烫罩；具有安全联锁装置，超温，超压自动保护功能，断水保护控制防干烧功能

- 具有进口压力传感器和机械压力表，可实现机械压力和数字压力双显示

- ★液晶屏显示工作状态,触摸式按键，设有器械灭菌程序、敷料灭菌程序、液体灭菌程序、自定义程序。

- 一键启动，全自动运行，加热、灭菌、排气自动化控制

- ★内置两个冷却水箱、汽水内循环，不对外排放蒸汽；可手动更换冷却水，实现连续灭菌处理

- 具有二级密码保护功能和记忆功能，自动保存上一次设定程序

- 可选装干燥系统和打印功能。

- 资质要求：制造商具有CE证书、13485证书、辐射安全许可证、消毒产品卫生许可证、安全生产标准化证书、特种设备制造许可证

备注：

1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；

3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

四、技术培训：

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

五、安装及验收：

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、质量保证及售后服务：

1、免费保修期≥二年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

七、付款方式：

产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清。