# 江阴市第四人民医院

# 设备采购公告

供应商其他资质要求（报价时须上传相关证书扫描件）

1、所投产品若为医疗设备，供应商必须为具有医疗器械生产企业许可证的生产商或具有医疗器械经营企业许可证的经销商（有效期内）；

2、需提供所投设备的医疗器械注册证和医疗器械注册登记表的扫描件（有效期内）

3、拟提供的设备必须在供应商有效的经营许可范围内；

一、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 最高限价（单价：万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 29.8 | 29.8 |
| 2 | 电子阴道镜 | 详见下文 | 1 | 台 | 15 | 15 |
| 3 | 尿道膀胱镜 | 详见下文 | 1 | 台 | 6 | 6 |
| 4 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 15 | 15 |
| 5 | 自助发药机 | 详见下文 | 1 | 台 | 6.8 | 6.8 |
| 1、交货时间：院内采购结束后7个自然日内，各供应商报出最早交货期限； |  |  |  |  |  |  |
| 2、交货地点：江阴市第四人民医院； |  |  |  |  |  |  |
| 3、付款方式：产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

二、详细技术参数及功能要求：

（一）彩色多普勒超声诊断仪采购参数

- 设备用途说明：

- 心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。

- 主要技术及系统概述：

- 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

- 1.1.1高分辨率液晶显示器≥15英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

- 1.1.2 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间

- 1.1.3 数字化二维灰阶成像单元

- 1.1.4 数字化M型成像单元

- 1.1.5 数字化彩色多普勒血流成像单元

- 1.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元

- 1.1.7 数字化能量多普勒，方向性能量图

- 1.1.8 数字化波束形成器，多倍声束处理

- 1.1.9 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、

- 帧平均、线密度等多种参数均有多级可调（附图）；可做曲线别针试验证明≥8线发射（附

- 图）

- 1.1.10 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥5级调节（附图）

- ★1.1.11 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键（附图）

- 1.1.12 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析（附图），支持浅表探头

- 1.1.13 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

- 1.1.14 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头

- 1.1.19 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度（附图）

- ★1.1.20 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作

- （附图），可随时调阅

- 1.1.21 中文操作界面

- 1.1.22 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头

- 1.1.23 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图

- 与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正

- 确测量（附图）

- 1.1.24 甲状腺智能工具包：能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进行Ti-RADS分级；提供专门的甲状腺报告设计

- ★1.1.25 穿刺针增强显影技术：即使在彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示针，解剖结构和组织运动，可以单独调整针增益和角度，具有穿刺引导延长线两档可调。可用于线阵和凸阵探头（附图）

- 1.1.26 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥4个（附图）

- 1.1.27语音备注：连接外接话筒，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放。

- 1.2 技术参数及要求

- 1.2.1  探头规格

- 1.2.1.1 探头接口1个

- 1.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18 MHz

- 1.2.1.3 探头配置：电子凸阵探头一把，二维灰阶显示中心频率≥7种

- 1.2.1.4 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调

- 节频率

- 1.2.1.5 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、术中探头等

- 1.2.1.6 扫描频率：

- 电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz；中心频率：B型4段，谐波3段，CDFI 3段，PW 3段

- 1.2.2 B型成像主要参数

- 1.2.2.1 ≥256灰阶

- 1.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段

- 1.2.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥5000帧、回放时间≥60秒

- 1.2.2.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥20种，减少常用

- 所需的外部调节及组合调节

- 1.2.2.5 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节

- 1.2.2.6 超声系统最大探查深度≥32 cm（附图）

- 1.2.2.7 系统动态范围≥261 dB；可视可调动态范围36-96dB

- 1.2.3   频谱多普勒

- 1.2.3.1 多普勒发射频率可视可调

- 1.2.3.2 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；

- 最小测量速度：≤1mm/s

- 1.2.3.3 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示（附图）

- 1.2.4   彩色多普勒

- 1.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

- 1.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调

- 1.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 1.3.1 一般测量

- 1.3.2 妇产科测量

- 1.3.3 心功能测量与分析

- 1.3.4 多普勒血流测量与计算

- 1.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥11个参数（附图）

- 1.3.6 泌尿科测量与分析

- 1.4 电影回放重现及病案管理单元

- 1.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显

- 示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像

- 1.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节

- 1.4.3 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动

- 硬盘中

- 1.4.4 内置硬盘

- 1.5 输入、输出信号

- 1.5.1 输入、输出接口：S-Video、USB、HDMI等

- 1.5.2 DICOM3.0接口部件

- 培训及技术服务：

- 2.1 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

- 2.2 远程应用支持：

- 投标产品生产厂家在国内建有远程应用支持中心，可与用户之间建立语音、视频联系，以便厂方应用医生随时为用户提供在线、实时的技术指导

- 备件、专用工具、资料及其它：

- 3.1 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入必须的备件，并保证10年以上的供应期

- 3.2 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具

- 3.3 卖方须向买方提供操作手册一套

- 3.4 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求

- 3.5 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，卖方承担因此发生的一切费用

- 3.6 在中国境内有相应的维修机构

（二）电子阴道镜采购参数

- 整机要求：

- 整机要求：投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过SFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证及注册登记表证明其符合要求。

- 产品适用范围：适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。

- 阴道镜头性能：

- ★SONY 200万像素高清摄像模块，1080P视频输出，整机系统水平分辨率≥900TVL。

- 高清图像的采集质量为1440*1080。

- 按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦。

- 按键控制的三级白光观察和电子滤镜功能；

- 具有按键控制自动计时功能，可显示/关闭；时长标记可显示。

- 放大倍数为1～45连续放大。

- 镜头景深为放大4倍时 ≥40mm,放大18倍时 ≥5mm;视场范围为放大3倍时 ≥φ60mm；放大最大倍时 ≥φ6mm。

- 工作距离为放大3倍时230mm±5mm～350mm±5mm。

- ★LED环形光源的色温为3200K-7000K,显色指数Ra≥76,温升≤1℃（20min）,辐射热≤350 W/㎡,光斑直径≥80mm;光源的照度可调节，当工作距离为200mm时目标中心照度的最大值≥5000Lx，当工作距离为300mm时目标中心照度的最大值≥3000Lx;光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5。

- 图像几何失真度为≤3%；视场中心的空间分辨力≥15 lP/mm;色彩饱和度平均值为95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS；

- 整机功能配置：

- 可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能。

- 病人可通过微信下载电子报告单，也可通过微信修改预约和随访。

- 可刷病人身份证读取病人身份证信息。

- 可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片;定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图，

- 可提供临床常见病例图谱。

- 提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语，可进行国际认可的RCI评估和Swede评估。

- 提供多种检查/手术报告单模板。

- 病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。

- 统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel表格。

- 一键联网叫号功能。

- 局域网功能：提供DICOM 3.0数据接口、可连接院内HIS、PACS系统。

- 广域网功能：可支持阴道镜数据管理系统联网，从阴道镜管理系统中下载数据，并将检查数据自动上传或手动上传到阴道镜数据管理系统。

- 远程教学系统接口：连接专用远程教学软件后，可实现主任端电脑和门诊阴道镜实时同步，可远程指导门诊检查医生操作，远程拟诊，远程查看门诊阴道镜病例。

- 会议直播教学接口：可实现会议室屏幕和门诊阴道镜实时同步，可进行阴道镜远程实操教学、直播培训。

- SDI高清视频采集卡。

- 高性能计算机主机：Intel芯片高速主板，Intel 3.5G以上高速CPU,金士顿4G以上 DDR高速内存，1T以上高速硬盘；配置22寸高清液晶显示器，360°可调节显示器支架；照片级彩色喷墨打印机；一体化医疗仪器推车，可升降直立式移动支架。

- ★可高温高压消毒镜头手柄按键硅胶保护套，减少交叉感染风险（提供产品图片并加盖厂家公章）

（三）尿道膀胱镜采购参数

- ★内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

- ★窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

- ★采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮；

- 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

- 不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病；

- 操作器手轮配有拨板起落指示标；

- 旋锁式可与STORZ等品牌产品互换使用；

- 内窥镜可承受低温等离子消毒；

- 可选购耐高温高压消毒内窥镜。

- 技术参数：

- 镜体外径：Ø4mm      镜体长度：302mm

- 视向角：0°、30°、70°

- 视场角：60°        角分辨力：2.40C/（°）

- 有效景深：5mm-100mm

- 目镜罩外径：Ø32mm

- 光缆接头外径：Ø10mm

- 插入鞘套规格：15.5Fr、19.8Fr、21Fr、22.5Fr

- 插入工作长度：≥220mm

- 手术器械规格：7Fr×370mm

- 光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接

- 光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接

- 与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

配置清单：

| 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 0°内窥镜 | Ф4×302mm | 1支 |
| 30°内窥镜 | Ф4×302mm | 1支 |
| 70°内窥镜 | Ф4×302mm | 1支 |
| 镜鞘及闭孔器 | 15.5Fr×222mm | 1支 |
| 镜鞘及闭孔器 | 19.8Fr×230mm | 1支 |
| 镜鞘及闭孔器 | 21Fr×230mm | 1支 |
| 镜鞘及闭孔器 | 22.5Fr×230mm | 1支 |
| 操作器 | 双通道 Ф3.5 | 1支 |
| 连接桥 | 单通道 Ф3.5 | 1支 |
| 软性活检钳 | 7Fr×370mm | 1把 |
| 软性锯齿钳 | 7Fr×370mm | 1把 |
| 软性异物钳 | 7Fr×370mm | 1把 |
| 软性剪刀 | 7Fr×370mm | 1把 |
| 进水接门 |  | 1支 |
| 出水接门 |  | 1支 |
| 光缆 | Ф4×2M | 1条 |
| 清洁杆 | Ф3×340mm | 1个 |
| 密封帽 |  | 10个 |

（四）全自动化学发光免疫分析仪采购参数

- ★1.检测原理：磁微粒非酶参与的管式直接化学发光。

- 2.测试速度：单机＞500T/h，样本随到随测，第一份结果时间≤15min。

- 3.样本处理模式：随机、急诊、批处理

- 4.样本位：≥200个，可不停机随时连续装载样本，急诊优先

- 5.吸样针：吸样针为一次性Tip头，具备液面检测、凝块探测功能，气泡探测、碰撞探测功能。

- 6.Tip头储存器：一次可装载≥500个Tip头，智能化装载方式，支持连续装载，实时数量显示。

- 7.试剂位：≥40个，可不停机随时装载、替换，试剂仓具有冷藏功能，自动识别试剂盒。

- 8.试剂针：钛合金材质，TEFLON包被，双针设计，可同时吸取不同试剂，自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪功能。

- ★9.炎症及骨代谢：CRP、白介素6、SAA、PCT、25羟基维生素D、血清降钙素CT。

- ★10肿瘤标志物：AFP、CEA、CA50、CA242、CA153、CA199、CA724、CA125、NSE、CYFRA211、SCCA、PSA、F-PSA。

- 11.反应杯：单杯设计，一次可装载≥2900个反应杯，智能化装载方式，支持连续装载，实时数量显示。

- 12.反应盘：可同时孵育≥250个反应杯，稳定37℃孵育条件，非接触式样本试剂混匀技术。

- 13.试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用，自带校准品。

- 14.定标方式：内置十点定标标准曲线，两点校准定标曲线，定标稳定期最长可达4周。

- 15.自动稀释高浓度样本，自动重测，样本稀释比例可自定义。

- 16.信息系统：信息自动传输，并免费LIS连接。

- 其中标注★的为必备参数

- （五）智能无人值守自助发药机采购参数

| 设备名称 | 智能无人值守自助发药机 |
| --- | --- |
| 用途 | 用于发热门诊药房无人自助发药。采用先进的自动化设备与医院HIS系统连接，满足发热门诊全天候、全流程自动取药，无人值守，自动识别处方信息，自动发药，患者自助取药，提升发热门诊发药效率，避免药师与患者直接接触，减少患者取药过程中的交叉感染几率。 |
| 配置 | 1、智能无人值守自助发药机1台 |
|  | 2、智能无人值守药房管理软件1套 |
| 技术要求 | 基本要求 |
|  | 1. 能解决门诊药品全天候的药品自动发放问题；满足患者全天自助取药的需求。 |
|  | 2. 设备与医院HIS系统无缝对接，实时接受HIS医嘱用药信息，并提供相应的软件接口服务。 |
|  | 3. 设备发药模式：药品专用货道，单货道独立控制 |
|  | 4. 可进行药品的名称、批号、效期、数量、实时库存等信息记录，并可进行数据统计、查询、分析等。 |
|  | 设备硬件要求 |
|  | 1. 设备的药品储存能力：112个品种药品,≥400盒/瓶。 设备支持盒装药品 、瓶装药品的自动发放。 |
|  | 2. 设备外形尺寸宽640*厚935*高1935mm,占地面积≤1平方; 机身重量约250KG. |
|  | 3. 设备功率：≤0.5KW,整机电源：220V+10%，50/60HZ，带漏电保护，安全性能符合国家相关设备安全指标。 |
|  | 4. 智能温湿度监控：温湿度可监控，实时监控温湿度数据，保证药品的存储环境符合要求。设备内储药温湿度范围：12-20度，湿度：35-75%。 |
|  | 5. 设备人机界面友好，符合人体工程学设计 ，支持大屏幕触控操作系统。设备显示屏21.5寸。 |
|  | 6. 设备具有条码扫描器，支持扫码取药功能。 |
|  | 7. 设备对噪音控制应达到使用环境要求，正常使用情况下噪音分贝小于50（室内）。 |
|  | 8. 补货时货道指示灯闪烁，提醒补货货道。 |
|  | 9. 系统支持打印小票。 |
|  | 设备软件要求 |
|  | 1. 支持医院HIS对接，根据需要开发模块适应取药要求。 |
|  | 2. 拥有自动售药机系统软件著作权。 |
|  | 3.药品查询统计功能，可查询统计药品的药品供应商、生产日期和效期、批次批号信息、已发放/未发放处方信息、缺药信息，效期、实时储药量、日发药量等。 |
|  | 4. 设备具备库存管理、严格按医嘱取药功能，能实现药品的批号效期管理。可设定药品最低储存量，可显示低于最低储存量药品。 |

备注：

1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；

3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

四、技术培训：

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

五、安装及验收：

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、质量保证及售后服务：

1、免费保修期≥二年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

七、付款方式：

产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清。