# 江阴市第四人民医院

# 设备采购公告

供应商其他资质要求（报价时须上传相关证书扫描件）

1、所投产品若为医疗设备，供应商必须为具有医疗器械生产企业许可证的生产商或具有医疗器械经营企业许可证的经销商（有效期内）。

2、需提供所投设备的医疗器械注册证和医疗器械注册登记表的扫描件（有效期内）。

3、拟提供的设备必须在供应商有效的经营许可范围内。

一、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 最高限价（单价：万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔综合治疗机（普通型） | 详见下文 | 2 | 台 | 6 | 12 |
| 2 | 口腔综合治疗机（种植型） | 详见下文 | 1 | 台 | 6 | 6 |
| 3 | 脑电仿生电刺激仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5 |
| 4 | 下肢床旁康复踏车 | 详见下文 | 1 | 台 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | 上下肢康复踏车 | 详见下文 | 1 | 台 | 4.5 | 4.5 |
| 6 | 尿全项自动分析仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 16 | 16 |
| 7 | 血气分析仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 10 | 10 |
| 8 | 肩关节线圈 | 详见下文 | 1 | 台 | 18 | 18 |
| 9 | 踝关节线圈 | 详见下文 | 1 | 台 | 18 | 18 |
| 1、交货时间：院内采购结束后7个自然日内，各供应商报出最早交货期限。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、交货地点：江阴市第四人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| 3、付款方式：产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、详细技术参数及功能要求：

- （一）口腔综合治疗机（普通型）参数：

| 工作条件 | 环境温度5℃ - 40℃ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 供气压力范围 0.55 - 0.75Mpa, 流量>50L/min（气负压时，>130L/min） |  |
|  | 水源水压范围 0.25 - 0.6Mpa, 流量10L/min |  |
|  | 110/220VAC, 50Hz, 10A |  |
| 患者座椅 | 整机消耗功率 380W |  |
|  | 配有水、气、电总开关 |  |
|  | 内置式地箱，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生 |  |
|  | 升降范围：最高≥780mm；最低≤380mm |  |
|  | 升降方式采用直线电动，垂直升降 |  |
|  | 牙椅采用静音直流电机和无缝包皮工艺 |  |
|  | 豪华型双关节折叠式头枕，可单手操作，不仅适用于普通治疗，同时适用于对儿童及残障人士的治疗 |  |
|  | 配有两个预置椅位和三个可设定的程序椅位 |  |
|  | 配有最后记忆治疗椅位，在吐痰位操作完成后轻松回到之前的工作椅位，节省操作时间 |  |
|  | 靠背无木质结构，靠背外壳、器械盘底部采用铸铝材料，牙科椅上下平行盖采用钢板喷粉工艺，内部采用优质加厚钢材焊接电泳而成，增加了设备的稳定性 |  |
|  | 配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定 |  |
|  | 底部配有杆式的四向摇杆，极大地提升了医生操作的便利性 |  |
|  | 下挂式器械盘，五个器械位（多种器械可选：光纤支持，洁牙机，电马达） |  |

| 医生单元 | 器械盘高度可灵活调节 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 德式纯铜阀设计，最大程度减少驱动气衰减，保证手机充足动力 |  |
|  | 手机喷雾大小可以调节 |  |
|  | 配有一支三用枪 |  |
|  | 三条气控手机连管 |  |
|  | 控制面板可调节预置及程序椅位，口腔灯开关及亮度，水杯加水及冲痰盂功能 |  |
|  | 配有气锁开关方便医生自如地控制器械盘的定位 |  |
| 助手单元 | 宽延展助手架臂系统满足两手操作 |  |
|  | 助手架臂系统可向外旋转出90度以满足四手操作 |  |
|  | 四个器械位 |  |
|  | 一个助手架控制面板 |  |
|  | 配有一支三用枪 |  |
|  | 一条强吸管 |  |
|  | 一条弱吸管 |  |
| 水单元 | 24V自动恒温水加热器，具有防干烧功能 |  |
|  | 不锈钢水杯加水管及冲痰水管可拆下消毒 |  |
|  | 水杯加水量及冲痰时间均可设置保存 |  |
|  | 可180度旋转、可拆卸的痰盂方便清洗 | ★ |
|  | 抽吸系统可多种可选：文氏抽吸或湿抽（意大利进口）或干抽（德国进口） |  |
|  | 易于拆卸及清洗的吸唾过滤系统，有效防止吸唾的堵塞 |  |
|  | 配有1.0L净水瓶及水源转换开关 |  |

| 口腔灯 | 12 VAC，功率18W,光照度8000 - 25000 Lux，色温5000K,可进行无极变光的亮度调节 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 具有口腔灯与座椅同步控制系统，调节椅位时口腔灯自动关闭，椅位调整完毕，口腔灯自动打开并恢复到所调定的亮度 | ★ |
|  | 口腔灯手柄采用可拆卸设计，便于清洁 |  |
|  | 三轴向LED感应灯 |  |
| 医生工作椅 | 坐垫及靠背的高度可灵活调整 靠背的角度可根据需要进行调整及锁定 带轮子自锁功能。空载时，推动轮子的摩擦力增大，保障医生安全 | ★ |
| 保 修 | 免费保修壹年 |  |

（二）口腔综合治疗机（种植型）参数：

| 工作条件 | 环境温度5℃ - 40℃ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 供气压力范围 0.55 - 0.75Mpa, 流量>50L/min（气负压时，>130L/min） |  |
|  | 水源水压范围 0.25 - 0.6Mpa, 流量10L/min |  |
|  | 110/220VAC, 50Hz, 10A |  |
| 患者座椅 | 整机消耗功率 380W |  |
|  | 配有水、气、电总开关 |  |
|  | 内置式地箱，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生 |  |
|  | 升降范围：最高≥780mm；最低≤380mm |  |
|  | 升降方式采用直线电动，垂直升降 |  |
|  | 牙椅采用静音直流电机和无缝包皮工艺 |  |
|  | 豪华型双关节折叠式头枕，可单手操作，不仅适用于普通治疗，同时适用于对儿童及残障人士的治疗 |  |
|  | 配有两个预置椅位和三个可设定的程序椅位 |  |
|  | 配有最后记忆治疗椅位，在吐痰位操作完成后轻松回到之前的工作椅位，节省操作时间 |  |
|  | 靠背无木质结构，靠背外壳、器械盘底部采用铸铝材料，牙科椅上下平行盖采用钢板喷粉工艺，内部采用优质加厚钢材焊接电泳而成，增加了设备的稳定性 |  |
|  | 配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定 |  |
|  | 配有座椅安全系统，当靠背或坐垫遇到阻力时，牙科椅自动停止 |  |
|  | 下挂式器械盘，五个器械位（多种器械可选：光纤支持，洁牙机，电马达） |  |

| 医生单元 | 分体小车式器械盘设计，具有广泛移动性，高度可调性，自由操作空间大，能够提供医师独立的操作台，方便医师进行种植等各种门诊手术及治疗 | ★ |
| --- | --- | --- |
|  | 独立的纯铜气控阀，最大程度减少驱动气衰减，保证手机充足动力 | ★ |
|  | 手机水、气大小均可以独立调节 |  |
|  | 配有一支三用枪 |  |
|  | 三条气控手机连管 |  |
|  | 控制面板可调节预置及程序椅位，口腔灯开关及亮度，水杯加水及冲痰盂功能 |  |
| 助手单元 | 宽延展助手架臂系统满足四手操作 |  |
|  | 助手架臂系统可向外旋转出90度以满足四手操作 |  |
|  | 四个器械位，可选配光固化 |  |
|  | 一个助手架控制面板 |  |
|  | 配有一支三用枪 |  |
|  | 一条强吸管 |  |
|  | 一条弱吸管 |  |
| 水单元 | 大功率加热器有效持续供应温水 |  |
|  | 不锈钢的水杯加水管及冲痰水管可拆下消毒 |  |
|  | 水杯加水量及冲痰时间均可设置保存 |  |
|  | 可旋转、可拆卸的玻璃痰盂方便清洗 |  |
|  | 抽吸系统可多种可选：文氏抽吸或湿抽（意大利进口）或干抽（德国进口） |  |
|  | 易于拆卸及清洗的吸唾过滤系统，有效防止吸唾的堵塞 |  |
|  | 配有1.5L净水瓶及水源转换开关 |  |

| LED口腔灯 | 12 VAC，功率18W，光照度 8000-40000 Lux，色温5000k ,无极变光光源的亮度调节 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 具有口腔灯与座椅同步控制系统，调节椅位时口腔灯自动关闭，椅位调整完毕，口腔灯自动打开并恢复到所调定的亮度 | ★ |
|  | 三轴联动口腔LED灯，可拆卸把手，拆卸安装方便 |  |
|  | 口腔灯可感应控制变光 |  |
| 医生工作椅 | 坐垫及靠背的高度可灵活调整 靠背的角度可根据需要进行调整及锁定 带轮子自锁功能。空载时，推动轮子的摩擦力增大，保障医生安全 |  |
| 保 修 | 免费保修壹年 |  |

（三）脑电仿生电刺激仪参数;

★1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。

2、适用范围：通过治疗电流刺激小脑顶核或肢体的神经,以起到改善脑部血液循环的作用,适用于以下疾病的辅助治疗：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及上述疾病引起的肢体运动功能障碍；焦虑、失眠、偏头痛。

3、主要构成：由一台主机、治疗主电极和治疗辅电极组成

4、结构形式：台式（可装配撑杆座）

5、显示方式：液晶屏幕显示界面

★6、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

7、治疗功能要求：同时具备仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）功能及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统功能

★8、输出路（线）数：1路（2线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；2路（4线）仿生电刺激上、下肢；

9、定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间

10、电疗部分

10.1、主频谱：≤20KHz

10.2、主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），可调

10.3、辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤100mA（最大可达100mA），可调

（四）下肢床旁康复踏车参数：

1、适用范围：适用于对患者肢体进行主动和被动康复训练，保持和增加关节活动范围；当配合多通路功能性电刺激进行康复训练时，产生功能性运动，加速运动功能恢复，对于中枢神经损伤患者具有降低痉挛肌肉张力、改善肌力，预防和延缓废用性肌萎缩的作用。

2、产品组成：由中央按制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）及脉搏血氧监测反馈系统（POS系统）三大系统组成。

3、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以圆周运动模式对卧床患者下肢进行功能训练。

4、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。

5、踏车参数：

5.1、电机转速：15~55r/min可调；

5.2、助力扭矩：1~29Nm可调；

★ 5.3、阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm。

★ 6、平板电脑可实现无线网络远程控制功能。

7、具备脉搏血氧监测反馈功能。

8、设备既可定位于床尾使用，也可定位于床侧使用。

★ 9、超静音升降台车具备电动一键升降控制功能。

10、升级方式：可以增配FES升级包（升级为同款型的FES产品）。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗，达到“任务导向性重复训练”对功能恢复的效果。

11、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

（五）上下肢康复踏车参数：

1、适用范围：适用于对患者肢体进行主动和被动康复训练，保持和增加关节活动范围；当配合多通路功能性电刺激进行康复训练时，产生功能性运动，加速运动功能恢复，对于中枢神经损伤患者具有降低痉挛肌肉张力、改善肌力，预防和延缓废用性肌萎缩的作用。

2、产品组成：由中央按制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）及脉搏血氧监测反馈系统（POS系统）三大系统组成。

3、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以圆周运动模式对患者上肢或下肢进行功能训练。

4、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。

5、踏车参数：

5.1、电机转速：15~55r/min可调；

5.2、助力扭矩：1~29Nm可调；

★ 5.3、阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm。

★ 6、平板电脑可实现无线网络远程控制功能。

★ 7、具备脉搏血氧监测反馈功能。

8、升级方式：可以增配FES升级包（升级为同款型的FES产品）。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗，达到“任务导向性重复训练”对功能恢复的效果。

（六）尿液分析系统参数：

★1、合二为一的独特设计：提供尿液分析最佳整体解决方案，一次吸样即可完成尿干化学全自动检测和尿液有形成分全自动镜检。

★2、检测原理：尿有形成分分析采用高低倍物镜切换检测，数字图像技术；尿干化学检测采用光电比色法

3、检测速度：干化学模式：240T/H；有形成分分析模式：50-120T/H； 干化学+有形成分模式：50-120T/H，并发出综合报告。

4、进样方式：全自动进样架，十管进样，待检区可放置50个样本。自动混匀、自动进样。

5、管道系统全自动化：仪器全自动实现： 样品混匀，进样充池。
多个通道分时工作、可自动或人工进行日常清洗和强制清洗、自动保养。

6、标本处理：标本无需离心，直接上机方式

7、报告方式：可综合报告干化学、理学、有形成分计数结果，红细胞形态学曲线图和散点图，镜下实景图，图文并茂。（提供红细胞位相专利证明）

8、多种检测模式：可选择干化学模式/ 有形成分分析模式/ 干化学+有形成分模式

9、扩展项目：可扩充进行脑脊液、胸腹水、胃液等项目检测报告

10、准确度：干化学：检测结果与参考溶液对照不超过1个量级/阳性结果不出现阴性，阴性结果不出现阳性；有形成分：≥95%  检出率：浓度为5个/µl左右的样品检出率98%以上。

11、正常人群参考值：具备不离心镜检正常人群参考值，并根据病人性别、年龄进行了分类（由国内多地权威医院通过大量实验作出并经权威机构发布，提供证明文件）。

12、质控功能：可进行准确性质控与灵敏度质控；可在仪器镜检过程中任意时刻插入质控测定；可录入质控定值参数、进行质控结果统计，显示并打印质控统计图；有原厂尿液有形成分分析仪质控物及校准品（提供注册证）

13、打印机：激光打印机

14、数据接口：双向通讯接口，方便数据传输

★15、所需耗材在省平台中标，无需备案

- 血气分析仪参数：

技术参数：

*单卡可测量参数： PH，pCO2，pO2，Na+，K+，Ca++，Cl-，Glu，Lac，Crea，Hct

* 试剂形式 测试卡为干化学测试卡，没有最小人份数限制，单人份测试卡自带电极和定标液

*测试卡储存：测试卡常温储存（15-30℃），无需冷藏和复温，方便使用。

吸样量：92ul

加样后出报告时间：35秒

电池：彩屏主机及便携读数器均使用锂离子可充电电池，电池可支持完成70个样本检测

操作便利性：Windows操作系统，支持屏幕触摸操作

数据连接：无线数据传送，支持蓝牙及WIFI

整机重量不超过700g，便于临床移动使用，可以灵活满足多场景应用

（八）肩关节专用线圈参数：

1、线圈设计类型：多通道相控阵阵列线圈；

2、线圈接收单元：≧8单元

3、线圈制作工艺：CNC加工、覆膜、PC、类PC；

4、磁共振系统兼容性：兼容飞利浦 1.5T Prodiva机型；

5、优化的系统配置文件，即插即用；

6、工作频率：63.86MHz；信噪比>1000；图像均匀性>85%；

7、任意单元间耦合系数<-15dB；任意单元反射系数<0.1；

8、前置低噪声放大器增益：30dB；噪声系数<0.5dB；输入反射系数0.92；

9、FOV：S/I ≧220mm，A/P ≧220mm，R/L ≧220mm

10、具备并行成像，加速因子：R/L 2x   S/I 2x   A/P 2x；

★11、生产厂家需有质量管理体系ISO13485证书

★12、为满足医疗产品需求，提供相关EVA产品检测报告；

★13、为保证产品的安全性，需提供类似产品的生物兼容性检测报告

（九）膝踝关节专用线圈参数：

1、线圈设计类型：多通道相控阵阵列线圈；

2、线圈接收单元：≧8单元

3、线圈制作工艺：CNC加工、覆膜、PC、类PC；

4、磁共振系统兼容性：兼容飞利浦 1.5T Prodiva机型；

5、优化的系统配置文件，即插即用；

6、工作频率：63.86MHz；信噪比>1000；图像均匀性>85%；

7、任意单元间耦合系数<-15dB；任意单元反射系数<0.1；

8、前置低噪声放大器增益：30dB；噪声系数<0.5dB；输入反射系数0.92；

9、FOV：S/I ≧230mm，A/P ≧270mm，R/L ≧180mm

10、具备并行成像，加速因子：R/L 2x   A/P 2x；

11、能对膝关节和踝关节部位进行成像；

★12、生产厂家需有质量管理体系ISO13485证书

★13、为满足医疗产品需求，提供相关EVA产品检测报告；

★14、为保证产品的安全性，需提供类似产品的生物兼容性检测报告

备注：

1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；

3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

四、技术培训：

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

五、安装及验收：

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、质量保证及售后服务：

1、免费保修期≥二年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

七、付款方式：

产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清。