江阴市第四人民医院采购项目需求

一、采购项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童视力筛查仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 15 | 15 |
| 2 | 生物刺激反馈仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 13 | 13 |
| 3 | 高能红外治疗仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 6.5 | 6.5 |

二、技术要求：

（一）儿童视力筛查仪技术要求

★1、检查范围：适用受测者年龄6个月至6周岁。

★2、测量模式：双眼同时测量，也可选择单眼测量；

3、筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距；

4、球镜测量范围：-7.00D至+7.00D, 增量为0.25D，允差±0.50D；

5、柱镜测量范围：0.00D至3.00D，增量为0.25D，允差±0.50D；

6、柱镜轴位：0至180°，增量为1度，允差±5°；

7、瞳孔直径：4.0-9.0mm，也可测量散瞳人群；

8、瞳距范围：30-80mm，精度：±1mm

9、测量距离：100cm±5cm；

10、测量时间：1-5s；

11、设备数据存储量大于10万条

12、敏感性不低于90%，特异性不低于90%

13、视力筛选仪测量时拍摄的是真实的眼外观照片，可以直观发现拍摄时眼位是否居中、是否存在上睑下垂、是否有明显的斜视等问题，同时在出现数据异常时可以从中发现原因。

14、被测者距离提示：系统主动提示过远或过近，有具体数值显示；

15、数据输入方式：全中文界面，主机手写输入、软件批量导入、扫描二维码；

16、软件对接：支持端口开放，实现联网连接，能实现数字化流程管理，可对接第三方信息管理系统。能与江苏省妇幼信息管理平台对接，实现数据上传和下载，便于儿童近视防控的管理

17、配备筛查暗箱，自动升降台

（二）生物刺激反馈仪

- 主机：集成化一体式机箱设计（信号采集和电刺激模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。

- 主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。

★3.肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）《需提供证明文件》

★4.分辨率：≤0.5μV（r.m.s）《需提供证明文件》

- 通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)

- 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

★7.电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10us可调节。上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。

8.电刺激脉冲频率：至少在1-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

9.  一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。

10. 筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，标准筛查耗时小于等于2分40秒。筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。

11. 肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

12. 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

13. 筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导，提高临床效率。

14. 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。

15. 具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗至少可设置8个治疗模式组合。

16. 所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。

17. 盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。

18. 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

19. 肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，系统可根据肌肉收缩情况自动调整阈值。

（三）高能红外治疗仪

1、产品适用范围/预期用途	：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。

2、波长范围：能量波长主要分布范围0.4μm-1.4μm （即400-1400nm）,可产生WIRA光

3、治疗光源：进口卤素光源

★4、光源功率：750W±10W（需提供食药监部门出具的检测报告）

★5、光功率密度：出光口平面中心处光功率密度应≥1060mW/cm2（需提供食药监部门出具的检测报告）

6、出光口面积：出光口面积≥104cm2

7、有效照射面积：≥940cm2

★8、最大治疗深度：≥15cm（需提供食药监部门出具的检测报告）

9、显示屏及操作方式：大尺寸彩色液晶触摸屏操作

10、治疗方案定义保存功能：具有，可定义和保存治疗方案

11、升降方式：电动升降调整治疗高度，操作界面具有高度调节选项，最大治疗高度≥1500mm

12、治疗头调整：水平旋转角度≥165°，竖直旋转角度≥180°

13、定时模式：电子定时，1-99min内可调，步进为1min

14、过热保护：具有过热保护装置

15、倾倒断电保护：具有

16、软件升级接口：具有

17、输入功率：≤900W

备注：

1、参数中标注“★”号的参数为关键性技术参数，不满足投标人不会导致无效投标，但会被严重扣分。（具体定义视项目竞争情况而定）；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；

3、如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

四、技术培训：

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

五、安装及验收：

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、质量保证及售后服务：

1、免费保修期≥一年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

4、供应商若非投标产品原厂家的，签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

七、交货时间及付款方式：

卖方应在签订合同30个自然日内将货物交到买房指定地点，买房应在货物验收合格后一个月内支付90%货款，余款十二个月后一次付清（具体以合同为准）。